WELLS

JOHNSON

8000 S. KOLB RD 0 TUCSON AZ 85756 0	ТЕЛ. 520.298.6069 0 800.528.1597 0 	ФАКС 520.885.1189

www.wellsgrp.com Эл. почта: sales@wellsgrp.com

ред. 0416

24

WELLS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инфузионная система автотрансплантации
(HVP™) с высокой точностью контроля объема

| WELLS JOHNSON | 8000 South Kolb Road Tucson, AZ 85756 Тел. 800 528 1597 Факс 520 885 1189 www.wellsgrp.com Эл. почта: sales@wellsgrp.com |
| --- | --- |

1

WELLS

Содержание

Общее описание/Техника безопасности							3

Технические характеристики								4

Контрольный перечень								5

Описание компонентов								6

Канюли HVP™ для забора материала							6

Отсасывающая трубка								7

Флакон для сбора материала большого объема						7

Прецизионные весы								8

Платформа прецизионных весов								8

Вибрационный сепаратор материала (VTS™)						9

Инфузионный аппарат автотрансплантации HVP™					10

Органы интерфейса управления HVP™ на сенсорном экране				11

Подготовка головки насоса									12

Подготовка и эксплуатация датчика давления						13

Пневматический ножной переключатель						14

Прерыватель								14

Комплект трубок HVP™ для повторной инъекции					15

Канюли HVP™ для повторной инъекции						16

Подготовка и эксплуатация системы								17

Система сбора материала								17

Инъекционный аппарат автотрансплантации HVP™ 					18

Поиск и устранение неполадок								19

Техническое обслуживание								20

Примечания								21

Перечень компонентов								22

Сведения о гарантии										23

2

WELLS

Общее описание

Система автотрансплантации (HVP™) с высокой точностью контроля объема представляет собой замкнутую полную систему. Это означает, что содержимое полностью изолировано в ходе всей процедуры от канюли забора материала до канюли повторной инъекции. Система HVP™ специально предназначена для введения живого материала с высокоточным управлением скоростью и давлением.

Система HVP™ состоит из восьми перечисленных ниже компонентов, которые обеспечивают забор материала и исполнение последующих промежуточных операций:

- Канюли HVP™ для забора материала (3)

- Отсасывающая трубка

- Флакон для сбора материала большого объема

- Прецизионные весы и их платформа

- Вибрационный сепаратор материала VTS™

- Инфузионный аппарат автотрансплантации HVP™

- Трубки HVP™ для повторной инъекции

- Канюли HVP™ для повторной инъекции (3)

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно изучите все инструкции перед эксплуатацией данной аппаратуры.

- Перед чисткой обязательно отсоединяйте систему HVP™ от источника электропитания.

- Двигатели снабжены цепями термозащиты. Двигатели автоматически запускаются при выполнении сброса блока защиты.

- Для аппаратуры проведены испытания на утечки электрического тока и получено официальное подтверждение о соблюдении предельного максимального тока утечки 300 мА, требуемого согласно AAMI.

- Проверки безопасности аппарата должны выполняться в соответствии с графиком контроля, утвержденным покупателем аппарата.

- Дополнительные предупреждения и требования по электропитанию, которые являются составной частью предупреждающей индикации, расположены на задней панели аппарата HVP™.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется пользоваться датчиком давления все время при проведении манипуляций. Головка насоса может создавать высокое положительное давление, поэтому применение датчика давления позволяет оператору устанавливать, контролировать и ограничивать давление исходя из допустимого интервала.

* Внимание! Федеральное законодательство ограничивает продажу этого аппарата врачами или по их указанию.

3

WELLS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прецизионные весы

| № по каталогу | 20-6180-00 |
| --- | --- |
| Размеры | 4.7" x 6.9" x 1.0" (12 x 17.5 x 2.5 см) |
| Размеры платформы для взвешивания | 4.7" x 6.1" (12 x 15.5 см) |
| Макс. взвешиваемый вес | 11 фунтов (5000 г) |
| Макс. разрешение | 0.1 унция (1 г) |
| Допуск по точности | 0.1 унция (1 г) |
| Питание | 2 батарейки ААА (в комплекте поставки) |

Инъекционный аппарат автотрансплантации HVP™:

| № по каталогу | 20-6200-00 |
| --- | --- |
| Требования по электропитанию | 110- 240 В~, 50/60 Гц |
| Вес | 10 фунтов |
| Размеры | 15.25" x 11" x 5.25" |
| Макс. вакуум | 26 дюймов (рт. ст.) |
| Макс. давление | 25 фунтов/ кв. дюйм (непрерывный режим), 40 фунтов/ кв. дюйм (пошаговый режим) |
| Макс. расход жидкости | 1200 мл/мин (с рекомендуемыми трубками) |
| Единицы индикации на дисплее – Скорость | RPM (об/мин) |
| Единицы индикации на дисплее – Давление | PSI (фунты/ кв. дюйм) |
| Единицы индикации на дисплее – Импульсы | PPM (импульсы/мин) |
| Защита от избыточного давления | Внешнее размещение датчика давления и авто-реверс |
| Тип насоса | Перистальтический |
| Количество роликов | 4 |
| Мощность системы | 360 Вт |

Вибрационный сепаратор материала VTS™

| № по каталогу | 20-1825-00 (110 В~) 20-1826-00 (220 В~) |
| --- | --- |
| Требования по электропитанию | 120 В~, 60 Гц |
| Вес | 19 фунтов |
| Размеры | 10.75" x 10" x 4.75" |

4

WELLS

Контрольный перечень

Аккуратно распакуйте систему HVP™ из транспортной тары и проверьте наличие в упаковке следующих компонентов и принадлежностей, а также отсутствие повреждений комплекта поставки:

- Канюли HVP™ для забора материала (3)

- Отсасывающая трубка, стерильная, одноразовая (10)

- Флакон для сбора материала большого объема (1)

- Прецизионные весы (1)

- Поликарбонатная платформа прецизионных весов (1)

- Вибрационный сепаратор материала VTS™ (1)

- Инфузионный аппарат автотрансплантации HVP™ (1)

- HVP™ Шнур питания (1)

- Пневматический ножной переключатель (2)

- Трубка HVP™ для повторной инъекции, стерильная, одноразовая (10)

- Канюли HVP™ для повторной инъекции (3)

О любых отсутствующих или поврежденных компонентах немедленно сообщайте в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-800-528-1597.

5

WELLS

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Канюли HVP™ для забора материала

Канюли HVP™ забора материала специально разработаны для забора живого материала и его повторной инъекции.

Эти компоненты обладают следующими преимуществами:

- Обеспечивается непрерывный трубный просвет во избежание пережима трубки при резких изменениях внутреннего диаметра просвета.

- Гарантированная совместимость отверстий/гнезд с размерами отверстий канюль для повторной инъекции.

- Трубочный штуцер, совместимый с отсасывающей трубкой, с тем чтобы обеспечить забор живого материала перед его повторной имплантацией пациенту.

- Для этих канюль предусмотрена дегазация, стерилизация в автоклаве и вымачивание в соответствии с инструкциями по стерилизации.

6

WELLS

Отсасывающая трубка

Эта трубка обеспечивает подсоединение канюли HVP™ для забора материала к флакону для сбора материала. Эта трубка длиной 12 футов совместима с канюлями HVP™ забора материала и флаконами для сбора материала большого объема. Гибкая трубка гарантирует удобство применения, является одноразовой и поставляется в предварительно простерилизованных индивидуальных упаковках.

Флакон для сбора материала большого объема

Максимальная эффективность инъекционного аппарата автотрансплантации HVP™ обеспечивается в случае применения с флаконами Wells Johnson для сбора материала большого объема. Каждый флакон для сбора материала обладает следующими преимуществами:

- В этот флакон отбирается материал для повторной инъекции. Флакон позволяет обрабатывать содержащийся в системе материал и сливать нежелательную жидкость из донной части флакона.

- Поставляются флаконы емкостью 1, 2 и 3 литра.

- Обеспечивается повышенная прочность и гарантированная стойкость к ударам.

- Допускает повторное использование и стерилизацию в автоклаве

- Конструкция обеспечивает оптимальный поток материала при совместимых размерах входных и выходных отверстий.

- Рекомендуется следить за тем, чтобы трубки HVP™ для повторной инъекции были правильно подсоединены к указанному флакону ПЕРЕД началом отбора материала.

7

WELLS

Прецизионные весы

Прецизионные весы являются специальной принадлежностью, обеспечивающей повышенную точность измерений объема материала во флаконе. Точность весов составляет 0.5%, весы снабжены функцией тарировки и сброса значений для повышения точности измерений при изменении веса флакона для сбора материала.

Платформа прецизионных весов

Платформа прецизионных весов изготовлена из высокопрочного материала, который выдерживает стерилизацию в автоклаве. Платформа помещается на вибрационный сепаратор материала VTS™  или прецизионные весы, обеспечивая надежную фиксацию флакона для сбора материала большого объема.

8

WELLS

Вибрационный сепаратор материала VTS™

Компания Wells Johnson рекомендует применять аппарат VTS™ с целью существенной экономии рабочего времени при сепарации различных слоев жидкого материала. Аппарат VTS™ обеспечивает сепарацию компонентов собранного жидкого материала с помощью микровибрации малой амплитуды. Это позволяет исключить воздействие центробежных сил (в центрифугах) и ускорить процесс сепарации. Флакон для сбора материала устанавливается на верхнюю панель аппарата, что позволяет непрерывно производить сепарацию в процессе активного сбора материала.

9

WELLS

Инфузионный аппарат автотрансплантации HVP™

Данное устройство специально разработано для упрощения повторной инъекции живого материала. Предусмотрена пользовательская настройка интерфейса хирургом и его изменение по желанию. Уровни давления для повторной инъекции могут устанавливаться не выше уровней давления при заборе материала. Система HVP™ обладает следующими преимуществами:

- Высокоточные органы управления следующими параметрами:

● Скорость вращения насоса, которая влияет на расход жидкости в трубках

● Максимальное давление потока материала

● Частота импульсов

● Объем жидкости для одного импульса

- Инновационный датчик давления, который устанавливается снаружи системы трубок.

- Универсальный вход электропитания

10

WELLS

Органы интерфейса управления HVP™ на сенсорном экране

Удобный для пользователя интерфейс обеспечивает простоту изменения параметров и настроек путем касания соответствующих зон сенсорного экрана. При выключении аппарата все параметры сохраняются в памяти.

- Speed (Скорость): позволяет изменять скорость вращения электродвигателя.

- Pressure Limit (Предельное давление): позволяет изменять величину максимально допустимого давления в части системы "трубки – пациент".

- Pulse (Импульс): по умолчанию ВЫКЛ (OFF). При включении (ON) этот параметр вызывает пошаговый пуск/останов двигателя, создавая эффект "импульса". Настройки скорости и частоты импульсов в минуту можно изменять в зависимости от требуемых параметров.

Когда аппарат включается в сеть питания и переключатель на задней панели переводится в состояние ВКЛ (ON), включается подсветка на сенсорного экрана. Настройка значений осуществляется путем прикосновения непосредственно к числовой индикации для ввода необходимого числа или с помощью нажатия кнопок стрелок для внесения небольших корректировок.

Аппарат HVP™ следует держать вне зоны стерилизации. Головка насоса гарантирует сохранение содержимого в пределах трубок, полностью исключая какой-либо его контакт с головкой насоса или с блоком управления насосом.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения инфузии воздуха обязательно выполняйте дренаж трубок перед введением любого содержимого пациенту.

11

WELLS

Подготовка головки насоса

Перекачивание материала под давлением через трубки HVP™ для повторной инъекции можно производить после выполнения следующей процедуры подготовки головки насоса:

- Поверните рычажок головки насоса против часовой стрелки для открытия головки.

- Вставьте трубку для повторной инъекции в отверстие головки насоса над роликами. Направление потока: справа налево (если смотреть на аппарат со стороны насоса) или сзади вперед (если смотреть на аппарат с лицевой стороны). Правильное направление указывает рисунок на аппарате.

- Поверните рычажок головки насоса по часовой стрелке и осторожно закройте головку , надежно зажав трубку.
a. **Следите за тем, чтобы не проколоть трубку черными зубцами при закрытии головки насоса.

12

WELLS

Подготовка и эксплуатация датчика давления

Датчик давления обеспечивает измерение давления жидкости в трубке. Трубка заправляется в зажим, после чего производится установка нуля путем нажатия кнопки. Предельное давление можно настроить с помощью сенсорного экрана в интервале 0-13 фунтов/кв. дюйм. Предельное давление представляет собой максимально допустимое давление в системе трубок перед включением функции авто-реверса. Предусмотренная функция авто-реверса выполняет сброс давления до нулевого уровня путем реверса направления вращения насоса.

При заправке трубки в датчик аккуратно вставьте ее в гнездо и защелкните по месту. Не прикладывайте чрезмерных усилий, вытягивая или вставляя трубку, как в процессе установки системы, так и впоследствии, чтобы не нарушить высокую точность работы системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не пользоваться датчиком давления при работе с системой, возможно неконтролируемое нарастание давления до величин выше 40 фунтов/кв. дюйм.

13

WELLS

Пневматический ножной переключатель

Трубка ножного переключателя вставляется в гнездо 1 или 2, расположенное на левой стороне аппарата (если смотреть на лицевую панель). Второе гнездо обеспечивает одновременное подсоединение двух ножных переключателей.

Прерыватель

Для предохранения аппаратуры и исключения поражения электрическим током на задней панели аппарата предусмотрен переустанавливаемый прерыватель. Прерыватель встроен в переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) и снабжен маркировкой "RESET" (СБРОС). При возникновении скачка напряжения или броска электрического тока прерыватель срабатывает, выключая аппарат. Для выполнения сброса системы HVP™ вновь переведите переключатель на задней панели в положение ВКЛ. Если аппарат не запускается, дайте ему остыть перед повторным включением или вызовите специалиста по ремонту.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ, УСТРАНЯЯ ПРЕРЫВАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ОБХОДНОЙ ЦЕПИ.

14

WELLS

Комплект трубок HVP™ для повторной инъекции

Запатентованные трубки HVP™ для повторной инъекции имеют длину 12 футов и специально разработаны для применения с инфузионным аппаратом автотрансплантации HVP™. Трубки HVP™ для повторной инъекции необходимы для штатной работы и правильного функционирования системы HVP™. Трубки такого типа изготавливаются с помощью прецизионного выдавливания из расплава и проходят оптический контроль с целью обеспечить максимальные рабочие характеристики головки насоса. Трубки других типов, предлагаемые на рынке, могут не соответствовать техническим требованиям. Перед вскрытием упаковки трубки осмотрите ее на предмет повреждений и при их наличии произведите отбраковку всей упаковки целиком, ни в коем случае не применяя трубку.

15

WELLS

Канюли HVP™ для повторной инъекции

Канюли HVP™ для повторной инъекции специально разработаны для повторного введения больших объемов живых материалов с помощью трубок HVP™ для повторной инъекции. Эти компоненты обладают следующими преимуществами:

- Обеспечивается непрерывный трубный просвет во избежание пережима трубки при резких изменениях внутреннего диаметра просвета.

- Гарантированная совместимость отверстий с размерами внутреннего просвета канюль для забора материала и отверстий/гнезд.

- Специальный трубочный штуцер, разработанный для поддержания максимального расхода потока при заборе и перекачке через трубку HVP™ для повторной инъекции

- Предусмотрена дегазация, стерилизация в автоклаве и вымачивание в соответствии с инструкциями по стерилизации

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения инфузии воздуха обязательно выполняйте дренаж трубок перед введением любого содержимого пациенту.

16

WELLS

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Подготовка и эксплуатация системы сбора материала

- Поместите прецизионные весы на аппарат VTS™.

- Поместите стерильную платформу прецизионных весов на прецизионные весы.

- Поставьте стерильный флакон для сбора материала большого объема на платформу прецизионных весов.

- Необходимо строго соблюдать инструкции и процедуры подготовки флакона, содержащиеся в комплекте с флаконом.

- Вставьте секцию длиной 3 дюйма (секция без зажима) трубки HVP™ для повторной инъекции в трубочный штуцер на нижней стороне флакона для сбора материала.

- Проверьте, что все зажимы на трубке HVP™ для повторной инъекции установлены перед забором материала в положение CLOSED (ЗАКРЫТО).

- Произведите забор материала во флакон для сбора материала большого объема

- После выполнения забора и удовлетворительной сепарации материала выключите отсасывающее устройство. Поместите сливную емкость под короткую секцию трубки для сбора сливаемого содержимого. Откройте зажим на сливной секции трубки и самопроизвольно слейте нежелательную жидкость из флакона в сливную емкость.

- Закончив слив всей нежелательной жидкости, закройте зажим на сливной секции трубки и откройте другой зажим.

* ©

ИСХОДНАЯ ФЛАКОННАЯ СИСТЕМА ТЕПЕРЬ ГОТОВА К РАБОТЕ С АППАРАТОМ HVP™

17

WELLS

Инъекционный аппарат автотрансплантации HVP™ - Подготовка и эксплуатация

- Аккуратно извлеките систему HVP™ из транспортной тары. Сохраните коробку и упаковочные материалы с целью упростить последующий возврат изделия для технического обслуживания.

- Внимательно изучите все инструкции перед эксплуатацией данной аппаратуры.

- Разместите систему HVP™ на требуемом месте для проведения процедур.

- Откройте коробку для принадлежностей, проложите шнур питания и установите ножной переключатель.

- Подсоедините шнур питания к разъему на задней панели системы HVP™ и к настенной розетке сети электропитания.

- Включите аппарат, нажав переключатель питания на его задней панели.

- В процессе загрузки системы HVP™ проверьте, что индицируемые настройки скорости и предельного давления соответствуют требуемым величинам.

- Завершите операции по установке система сборы материала (см. предыдущую стр.).

- Подсоедините необходимую канюлю HVP™ для повторной инъекции к удаленному концу трубки (со стороны пациента).

- Откройте головку насоса и датчик давления.

- Заправьте трубку в оба эти устройства, затем закройте сначала головку насоса. Аккуратно выровняйте и закройте зажим на датчике давления.

- Нажмите кнопку 'ZERO' (НУЛЬ) на сенсорном экране для установки датчика давления.

- Подсоедините пневматический ножной переключатель к гнездам, маркированным соответствующим образом.

- Обязательно выполняйте дренаж трубки для полного удаления воздуха.

- Если показание датчика отлично от нуля, повторно нажмите кнопку 'ZERO' (НУЛЬ) перед началом процедуры.

- Нажимайте ножной переключатель и поддерживайте давление, чтобы начать процедуру.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нештатное подсоединение датчика или его обход в контуре аппарата приводит к нарастанию давления, которое может превышать 40 фунтов/кв. дюйм. При этом оператор утрачивает контроль и возможность регулирования таких уровней давления. В таком режиме утрачивается точность показаний предельного давления и текущего давления перекачивания, отображаемых на сенсорном экране.

*Система HVP™ предназначена для применения только вместе с канюлями HVP™ для забора и повторной инъекции материала. Использование системы без этих специальных канюль HVP™ для забора и повторной инъекции материала приводит к нарушению нормального функционирования системы.

18

WELLS

Поиск и устранение неполадок

• Выполните следующие операции, если для системы возрастает частота состояний с предельным давлением и реверсом:

● Следует уменьшить скорость вращения насоса. Избыточное значение скорости может приводить к росту давления.

● Проверьте правильность установки трубки в головку насоса и датчик. Необходимо строго соблюдать надлежащую процедуру обнуления датчика.

● Перед обнулением датчика проверьте отсутствие давления в трубке.

● Увеличьте предельное давление. Перекачивание живого материала при скорости 75 об/мин может потребовать поддержания нормального рабочего давления до 5 или 6 фунтов/кв. дюйм для подачи материала из канюли.

● Уменьшите давление внутри трубки. Для этого несколько оттяните канюлю к стороне ее вставки, сместите в плоскости или наклоните под углом, затем вновь начните перекачку. При необходимости повторите эти операции.

● Выключите аппарат и удалите трубку из головки насоса и датчика. Вновь включите аппарат и повторно установите трубку, соблюдая рекомендованные процедуры.

19

WELLS

Техническое обслуживание

- Все аппараты HVP™ проходят тщательный контроль и испытания, проводимые отделом контроля качества, перед получением разрешения на отгрузку. Аккуратно распакуйте систему HVP™ из транспортной тары после получения и проверьте повреждений комплекта поставки при транспортировке.

- Не рекомендуется и не требуется производить техническое обслуживание по собственному произволу. Необходимо строго соблюдать процедуры, установленные техническим отделом/отделом биомедицинской аппаратуры данного учреждения здравоохранения.

- Предупреждения являются составной частью паспортных данных и этикеток, наносимых на систему HVP™. Серийный номер проштамповывается на металлической пластине, закрепленной на задней панели аппарата. Зарегистрируйте этот серийный номер в своей документации.

- Услуги по техническому обслуживанию новой аппаратуры могут предоставляться по телефону через местного коммерческого представителя или с помощью нашего технического персонала. Для получения дополнительных сведений просьба обращаться в отдел обслуживания клиентов или в службу технической поддержки по тел. 800-528-1597.

20

WELLS

ПРИМЕЧАНИЯ: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

21

WELLS

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ | № ПО КАТАЛОГУ |
| --- | --- |
| Канюля HVP™ для забора материала (3 мм x 27 см) Канюля HVP™ для забора материала (4 мм x 27 см) Канюля HVP™ для забора материала (5 мм x 27 см) | 20-1349-00 20-1349-00 20-1349-00 |
| Гибкая отсасывающая трубка | 20-5102-02 |
| 1000 мл - Флакон для сбора материала 1000 мл - Флакон для сбора материала - запасные стержни 1000 мл - Флакон для сбора материала – поликарбонатная трубка | 20-5173-00 20-5178-01 20-5177-01 |
| 2000 мл - Флакон для сбора материала 2000 мл - Флакон для сбора материала - запасные стержни 2000 мл - Флакон для сбора материала – поликарбонатная трубка | 20-5174-00 20-5178-02 20-5177-02 |
| 3000 мл - Флакон для сбора материала 3000 мл - Флакон для сбора материала - запасные стержни 3000 мл - Флакон для сбора материала – поликарбонатная трубка | 20-5175-00 20-5178-03 20-5177-03 |
| Флакон для сбора материала – запасные кольцевые уплотнения (универсальные) Флакон для сбора материала – запасные верхние детали (универсальные) | 20-5176-00 20-5178-00 |
| Прецизионные весы Поликарбонатная платформа прецизионных весов | 20-6180-00 18-2821-00 |
| Вибрационный сепаратор материала VTS™ (110 В~) Вибрационный сепаратор материала VTS™ (220 В~) | 20-1825-00 20-1826-00 |
| Аппарат HVP™ (110 - 240 В~, 50/60 Гц) Шнур питания (110 - 240 В~, макс. 10A) Пневматический ножной переключатель, одиночный Пневматический ножной переключатель, парный Головка инфузионного насоса с улучшенными рабочими характеристики, одиночная | 20-6200-00 18-2820-00 20-5102-00 20-5103-00 18-2801-00 |
| Трубки HVP™ для повторной инъекции | 24-6037-00 |
| Канюля HVP™ для повторной инъекции (3 мм x 27 см) Канюля HVP™ для повторной инъекции (4 мм x 27 см) Канюля HVP™ для повторной инъекции (5 мм x 27 см) | 20-1352-00 20-1352-00 20-1352-00 |
| Полный комплект канюль HVP™ (6) | 20-1345-00 |

22

WELLS

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ

- Гарантийные обязательства компании Wells Johnson аннулируются в отношении тех изделий, которые имеют признаки небрежного обращения или несоблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Для изделий дается гарантия отсутствия дефектов материалов и сборки на период сроком один (1) год с даты покупки. Если необходим ремонт или настройка аппарата, которые не являются результатом небрежности или нештатного применения аппарата, просьба вернуть аппарат с предварительной оплатой транспортных расходов для бесплатного исполнения требуемых работ.

- Для любых возвратов требуется получить предварительное разрешение отдела контроля качества компании Wells Johnson.

- Сохраняйте для возврата изделий сделанную под заказ коробку с упаковочными материалами из пенополимеров.

С любыми вопросами по поводу гарантийного обслуживания обращайтесь в наш отдел контроля качества: 800-528-1597.

Техническое содействие оказывается при обращении

в отдел обслуживания клиентов или в службу технической поддержки:
520-298-6069
800-528-1597

23

WELLS